测量数据- Measured values

| 参数 | 范围 | 单位 | 精度 | 分辨率 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 | 0-21 | vol.% | +0.1％ | 0.1% | 电化学传感器 |
| COppm | 0-4000 0-10000 | ppm ppm | +10ppm或5％测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
| CO %(选件) | 4000-63000 | ppm | 5％测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
| NO ppm | 0-5000 | ppm | +5ppm或5％测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
| NO2 ppm | 0-1000 | ppm | +5ppm或5％测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
| SO2 ppm | 0-5000 | ppm | +5ppm或5％测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
| H2S(选件) 带CH4 过滤器 不带.CH4过滤器 | 0-500 0-1000 | ppm ppm | +10ppm或5％测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
| H2 ppm(选件) | 0-2000 | ppm | +10ppm或5％测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
| NH3 ppm(选件) | 0-200 0-1000 | ppm ppm | +10ppm或5％测量值 +15ppm或5％测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
| HCl ppm(选件) | 0-100 | ppm | +10ppm或5％测量值 | 1ppm | 电化学传感器 |
| CxHy ppm(选件) | 0-4 | vol.% | +0.1或5％测量值 | 0.01% | 催化传感器 |
| CO (选件) | 0-63000 | ppm | +200ppm或5％测量值 | 10ppm | IR红外传感器 |
| CO2 (选件) | 0-20/40 | vol.% | +0.3或3％测量值 | 0.1vol% | IR红外传感器 |
| CxHy (选件) | 0-2000 0-30000 | ppm ppm | +4ppm或3％测量值 +40ppm或5％测量值 | 1ppm | IR红外传感器 |
| T-Gas烟温 | 0-500* | ℃ | +2℃或1％测量值 | 1℃ | NiCrNi热电偶 |
| T-Gas烟温(选件) | 0-1200* | ℃ | +2℃或1％测量值 | 1℃ | NiCrNi热电偶 |
| △T1(选件) | 0-500 | ℃ | +2℃或1％测量值 | 0.1℃ | NiCrNi热电偶 |
| T-Room | 0-99 | ℃ | +1℃ | 1℃ | PTC热电偶 |
| △T2(选件) | 0-99 | ℃ | +1℃ | 0.1℃ | NiCrNi热电偶 |
| 压力 | +100 | hPa | +2%测量值 | 0.01hPa | DMS压力传感器 |
| 差压(选件) | +100 | hPa | +2%测量值 | 0.01hPa | DMS压力传感器 |
| 流速(选件) | 0-50 | m/s | +0.2m/s或1％测量值 | 0.1m/s | 差压和批托管 |
| 烟黑 | 0-9 |  |  | 0.1 | 比色卡 |

*  温度测试是在0-400℃时的测试数据; 如需要其他温度也是是可行的,如1000℃, 1100℃,1200℃等.

** 精度测试依据DIN EN 50379法规,声明纯净气体.

***以上声明是制造商的数据

计算值- Calculated values

| 参数 | 符号 | 量程 | 分辨率 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO2 | 0…CO2max | 0.1% | 计算值 |
| 燃烧效率 | ETA | 0～99.9% | 0.1% | 计算值 |
| 排烟热损失 | qA | 0～99.9% | 0.10% | 计算值 |
| 过量空气系数 | Del. | 1… | 0.01 | 计算值 |
| 质量浓度 | mg/m3 |  | mg/m3 | 计算值 |
| 未稀释CO | CO(u) |  | ppm | 计算值 |
| 烟气露点 |  |  | 1℃ | 计算值 |
| 参比氧换算 |  |  |  | 计算值 |

相关资料  / Further Data

| 认证 | - 通过德国TUV认证244 /DIN EN 50379-1&EN 50379-2 |
| --- | --- |
| 燃料类型 | - 天然气、液化气、城市煤气、高炉煤气、轻油、重油、木材、煤等(其它燃料) |
| 开机校准 | - 60秒 |
| 采样系统 | - 采样探管300mm,带加热，有3通道软管3米，探管固定装置 |
|  | - （可选）采样探管300mm,带加热，NOx PFTE管线3.5米，探管固定装置 |
|  | - （可选）加热采样系统，适合于长时间连续分析测量，加热管线3.4米，采样探管300mm |
| 移动手操器 | - 无线传输控制操作仪器，可达50米远距离 |
|  | - 手操控制器带有磁铁背板，可以吸附在金属表面 |
|  | - 功能显示，图文菜单，带有背景灯，显示屏79 x 58 mm |
| 打印输出值 | - 内置热敏高速打印机，打印纸宽58mm；点阵打印机58mm(选件) |
| 数据处理 | - 内置1500组数据存储 |
|  | - 2GB MMC存储卡 |
|  | - 在线数据数据采集软件DAS |
|  | - 测量数据传输到PC，并生成Excel格式 |
|  | - 测量数据显示在手操器键盘上 |
|  | - 外置键盘输入（可选） |
|  | - 锅炉诊断带有ecom-AK(可选) |
| 连接接口 | - 多功能接口界面适合于数据传输 |
|  | - 可选通过电缆连接手操器 |
|  | - 烟黑测量探管300X10mm,带有3米采样管线 |
|  | - 充电器接口在仪器箱外端 |
| 气体处理 | - 大功率采样气泵，采样气体快速（可视的流量显示） |
|  | - 冷凝水捕集器带有精细烟尘过滤器 |
|  | - 电子检测冷凝水 |
|  | - 自动排放冷凝水，通过蠕动气泵 |
|  | - 高效帕尔帖气体冷却器 |
| 运行安全 | - 温度搜寻中心点位置 |
|  | - CO带有关断测量保护 |
|  | - CO过载，清新空气清洗 |
|  | - 测量结束后清新空气冲洗传感器 |
|  | - 可视化流量显示，实时检测采样气泵工作情况 |
|  | - LED电源显示/电池供电和错误信息提示 |
|  | - 安全阀，自动切换测量气体 |
|  | - 远程操作并控制仪器，能够胜任不同场合下工作使用 |
| 气体过滤 | - 精细烟尘过滤器在冷凝水捕集器前端 |
|  | - NOx/SO2过滤器适合于CO传感器 |
|  | - 多级烟尘过滤器适合于高尘场合使用（可选） |
|  | - 四级烟尘过滤器装置适合于高尘场合使用（可选） |
| 供电电源 | - 电池电量6V/7.2Ah |
|  | - 内置充电器230V 50 Hz / 110V 60 Hz；电缆线长2.5米 |
|  | - 烟黑测量需加热探管，帕尔帖制冷等需要使用市电 |
| 运输箱 | - 铝合金金属仪表箱 |
| 工作温度 | - + 5...+ 40°C |
| 存放温度 | - -20...+ 50°C |
| 检修间隔 | - 1年 |
| 尺寸 | - 约450 x 300 x 250 mm/(L x H x D)（标准仪器箱） |
|  | - 约500 x 300 x 250 mm/(L x H x D)（可选XXL仪器箱） |
|  | - 约510 x 470 x 250 mm/(L x H x D)（可选加大仪器箱） |
| 重量 | - 约10kg(标准仪器箱) |
|  | - 约14kg（可选XXL仪器箱） |
|  | - 约16kg（可选加大仪器箱） |