| 一、概述 HCH-2000E型超声波测厚仪的测量范围：0.7～500mm，显示精度：0.1mm，该仪器内部电路均采用最新数字电子技术，具有体积小、功耗低、穿透力强、抗摔打、抗振动、示值稳定、检测精度高、可存储测量值、带公英制转换、全汉显中文菜单、大屏幕液晶显示、可连接微机、打印机等特点，是您在实际应用中首选的仪器。 超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的，当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时，脉冲被反射回探头，通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。它可以对各种材料的板材和加工零件作精确测量；可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，检测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。也可以在不去除所涂油漆层的情况下，准确的测量板材厚度。 应用范围：用于测量硬质材料的厚度，如：钢铁、不锈钢、铝、铜、铬合金等金属材料，及塑料、橡胶、陶瓷、玻璃等非金属。该仪器广泛应用于石油、化工、电力、锅炉、冶金、造船、航空、航天等各个领域。 二、产品性能 1、测量范围：0.7～500mm（45＃钢)。 2、声速范围：1000～9990m/s 3、显示精度：0.1mm 4、测量误差：1％*厚度值±0.1mm 5、使用环境：温度-10℃～60℃ 相对湿度小于90％ 6、测量方式：手动存储测量 7、存储容量：600个测量点 8、外形尺寸：175＊70＊25mm3 9、探头频率：2MHz-10MHz 10、带自动背景光 11、自动断电：本仪器待机五分钟将自动关机 |  |
| --- | --- |
| 三、HCH-2000E型超声波测厚仪配置单 1、HCH-2000E型主机 1台 2、探头 (φ8、φ10各一支) 2支 3、耦合剂 1瓶 4、钢锉 1把 5、阶梯试块 1块 6、7号电池 2节 7、使用说明书 1份 8、保修卡、合格证 1份 9、手提箱 1只 选配件： 1、打印机及通讯打印连线 1套 2、微机通讯软件 1盘 3、高温、铸铁、小管径探头 |  |